附件2：健康管理中心设备参数需求

一、全自动血压监测仪招标参数

1、适用范围：测量成人血压、脉率和脉搏波波形

2、技术参数

2.1	测量原理:示波法，放气过程测量血压；

2.2	测量范围：

血压:0mmHg～300mmHg；  脉率：35 bpm～185 bpm

2.3	测量精准度:

血压测量精度：±3mmHg；

脉率测量精度：35bpm～100bpm范围内，误差≤±2bpm；

100bpm～185bpm范围内，误差≤±3bpm；

2.4	测量分辨率:

压力测量分辨率：1mmHg；  脉率测量分辨率：1bpm；

2.5	适用臂围：16cm～43cm；

▲2.6	病例存储容量：≥2000例；

2.7	数字式LED屏显示：根据《中国高血压防治指南（2010）》自动对测量结果进行评估并显示，测量可信度的显示；

▲2.8袖带驱动方式：电机自动裹袖带，模拟人工绑袖带，提高测量精准度和受检者舒适度；

2.9血压计工作模式：智能充气、线性放气。

▲2.10臂姿确认功能：通过臂姿检测按钮和红外传感器可使人体臂姿和位置处于最佳检测状态，提高测量结果准确度。

2.11数据联网功能：USB接口、WIFI联网(选配)、有线联网(选配)、移动网络模块(选配)联网；

2.12语音提示功能：真人语音对操作指导、注意事项、测量结果进行播报以及血压计异常状态进行提示。

2.13病例管理功能：可通过配套数据管理软件上对存储的病例进行管理。

2.14卷筒角度可调：可适应不同高度的人群以及修正不同坐姿带来的测量影响。

2.15多外置接口开放：可外接扫码枪（选配）、身份证读卡器（选配），实现病人信息快速录入

2.16热敏打印机：报告单采用自动切纸的热敏打印

2.17豪华版台车(选配):配备可升降台车，以适应不同高度人群检测需求，让检测更加便捷和准确。

2.18 UPS电源（选配）：专业的不间断供电能力，满电情况下可连续供电8小时以上，确保在欠压、停电或者外检状态下设备的正常运行，已获得CE认证。

3、质量保证及售后服务：

3.1	维修24小时内快速反应。免费提供操作和维修培训。

3.2	一年保修期

3.3	免费提供软件升级

全自动血压监测仪配置清单

| 序号 | 物料名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 血压脉搏检测装置数据管理系统光盘 | 1份 |
| 2 | 血压脉搏检测装置主机 | 1台 |
| 3 | 电源适配器 | 1个 |
| 4 | 电源线 | 1条 |
| 5 | 数据线 | 1条 |
| 6 | 导视牌 | 1个 |
| 7 | 手臂托板 | 1个 |
| 8 | 血压脉搏检测装置气囊保护套 | 1个 |
| 9 | 悦琦创通生产许可证复印件 | 1份 |
| 10 | 悦琦创通营业执照复印件 | 1份 |
| 11 | 产品注册证复印件 | 1份 |
| 12 | 血压脉搏检测装置技术使用说明书 | 1份 |
| 13 | 血压脉搏检测装置计量证复印件 | 1本 |
| 14 | 悦琦创通保修卡 | 1张 |
| 15 | 血压脉搏检测装置主机合格证 | 1张 |
| 16 | 铭牌 | 1张 |
| 17 | 热敏打印机 | 1个 |
| 18 | 热敏打印纸 | 1卷 |

备注：带*配件以实际发货为准，保证性能不低于所列型号。

二、超声波身高体重测量仪招标参数

1.技术参数

1.1电源：电压AC220V，频率50Hz

1.2使用环境：温度范围：+10℃～+40℃； 湿度范围20%RH～85%RH（无冷凝）

1.3保存环境：-5℃～55℃； 不大于85%RH，通风良好，干燥的室内，周围空气中应无腐蚀性气体

1.4身高测量范围： 70cm～200cm，分辨率0.1 cm，最大误差±0.5cm

1.5体重测量范围： 2kg～200kg，最大误差±0.1kg

1.6外形尺寸：长约520x宽约447x高约2330mm

1.7本体重量：净重约24Kg

▲1.8 通过计量认证：可提供计量院出具的计量认证证明资料。

2、功能特性

▲2.1 测量方式：手动﹑自动﹑遥控三种方式可随意选择,满足不同用户的使用场景需求。

▲2.2温度补偿功能：双温度传感器，具温度补偿功能，可提高身高测量结果的准确性。

▲2.3德国HBM称重传感器：采用德国HBM称重传感器，坚固耐用、设计精良，为您提供高度精确的体重检测数据。

▲2.4美国进口超声波探头：采用美国SensComp超声波探头，品质保证，为您提供高度精确的身高检测数据。

2.5检测参数：可检测身高、体重，可计算BMI、体表面积、男性超重百分比、女性超重百分比。

2.6语音播报功能：可播报操作指导、注意事项、测量结果、异常提示，并可对播报内容进行选择设置。

2.7打印结果：可进行测量结果数值打印、条码打印、体重指数BMI参照表打印（中国卫生行业标准（WS/T428-2013）参照表、WHD标准-2004参照表）多种结果显示打印。

▲2.8离线保存测量结果：本机可保存 2000例测量结果。

▲2.9网络直连功能：可通过网线、WIFI以及移动网络模块（选配）等方式直接将设备的检测数据传输至医院各个网络系统，不在需要单独传输至PC端，提升传输效率、节省医院成本。

2.10多外置接口开放：可外接扫码枪（选配）、身份证读卡器（选配），实现病人信息快速录入

2.11打印机功能（选配）：自动切纸的高速热敏蓝牙打印，打印功能开关可设置。

3、质量保证及售后服务：

3.1	维修24小时内快速反应。免费提供操作和维修培训。

3.2	一年保修期

3.3	免费提供软件升级

超声波身高体重测量仪配置清单

| 序号 | 部件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 超声波身高体重系统软件 | 1个 |
| 2 | 超声波身高体重测量仪主机 | 1个 |
| 3 | 校准板 | 1个 |
| 4 | 电源适配器 | 1个 |
| 5 | 电源线 | 1个 |
| 6 | 网线 | 1个 |
| 7 | 数据线 | 1个 |
| 8 | 遥控器 | 1个 |
| 9 | 悦琦创通营业执照复印件 | 1份 |
| 10 | 计量器具型式批准证书复印件 | 1份 |
| 11 | 超声波身高体重测量仪技术使用说明书 | 1份 |
| 12 | 悦琦创通保修卡 | 1张 |
| 13 | 合格证 | 1张 |
| 14 | 铭牌 | 1张 |

三、多导联心电图机招标参数

- 12寸高清彩色液晶屏，真比例显示系统

- 独立采集盒软硬件双重降噪，支持按键控制，导联状态监测示。

- 采集盒兼容12导、15导采集功能。

- 操作模式：自动记录模式（实时、回顾），冻结记录模式10分钟，手动记录模式，自动开始记录，心律失常检测并自动延长记录

- 支持过往心电波形对比

- 短程记录模式可以提供10-24s的心电图波形记录

- ▲可通过十芯线获得同步十八导联心电图波形

- 记录通道数：3, 3+1, 6, 6+1，12，15， synECi18

- 走纸速度：5，10, 12.5, 25，50mm/S

- 能用有线方式和无线方式和计算机进行连接。

- 机器内存能存储1800份心电图文件，并可以选配存储卡增加存储量。

- ▲分析标准四档可调，5大类200种以上分析结论支持，分析结果支持中文或英文切换（可包含原因说明）与显示和打印语言可分别设置，支持明尼苏达码表示。

- 可直接在心电图机进行报告结论编辑

- 支持实体按键自定义功能

- 导联线可单根独立更换

- 滤波器：低通滤波、肌电滤波、交流滤波、基线抑制滤波

- 频率响应：0.05Hz-150Hz（+0.4/-3 dB）

- ▲支持PDF和DICOM输出

- 连入计算机心电信息管理软件

多导联心电图机配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电源线GB | 1根 |
| 2 | 输入盒 | 1个 |
| 3 | 通讯电缆 | 1根 |
| 4 | 电极导联线 | 1组 |
| 5 | 夹式电极NC-143E（4个装） | 1盒 |
| 6 | 胸部电极，每包3个装 | 3包 |
| 7 | 导联分线器（胸部用） | 1套 |
| 8 | 导联分线器（四肢用） | 1套 |
| 9 | 打印纸FQW210-3-295 | 1本 |
| 10 | 打印头清洁笔 | 1根 |
| 11 | 触控笔 | 1根 |
| 12 | 作业检查胶版 | 1个 |

四、动脉硬化检测仪招标参数

1	适用范围：用于外周动脉血管病变无创检测

2	技术（技术参数和功能）要求及配置：

2.1	技术参数

2.1.1	▲可检测BAI(臂踝指数)和ABI(踝臂指数)：反映上、下肢血管堵塞情况

2.1.2	可检测BAPWV（肱踝脉搏波传导速度）

2.1.3	其他检测参数：

DBP(舒张压)(四肢)	HR(心率)	PEP(射血前期)

SBP(收缩压)(四肢)	ECG(心电波形)	UT(脉波上行时间)

PP(脉压差)(四肢)	PCG(心音波形)	PVR(脉搏体积记录)

MAP％(平均动脉压)	ET/PEP(射血指数) 	AI(反射波增强指数)

STI(收缩时间间隔)	ET(射血时间)  	BMI(体格指数)

2.1.4	▲血压测量方式：示波器法（单肢、单侧、四肢同步均可测量）

2.1.5	心率：监测范围：30次/分～300次/分；

2.1.6	心音：频率范围：25Hz～230Hz(＋0.4dB，－3.0dB)

2.1.7	存储方式：超大硬盘存储（病历＞50000）

2.1.8	临床数据统计：ABI统计和PWV统计，方便医生进行学术研究

2.1.9	自动或手动出报告评估，辅助医生下诊断报告

2.1.10	▲TBI(趾臂指数):评价下肢动脉末梢缺血状态的指标.

2.1.11	▲操作简便快捷，可同时检测2名患者，更适合体检及大规模流行病学调查。

2.1.12	可连接医院管理软件，实现信息化管理；可连接扫码枪，方便医生操作。

2.1.13	大屏幕液晶显示操作界面，独立操作，不需另配工作站。

2.2	配置及全套附件：

2.2.1	数量：1台

2.2.2	配备有袖带支架，心音探头、心电夹和导联线。

3	附加必备条件：

3.1	提供技术使用说明书

3.2	提供生产厂家直接针对此次招标的授权和售后承诺。

3.3	维修24小时内快速反应。免费提供操作和维修培训。

动脉硬化检测仪配置清单

| 序号 | 物料名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 软件光盘 | 1份 |
| 2 | 主机 | 1台 |
| 3 | 电源适配器 | 1个 |
| 4 | 电源线 | 1条 |
| 5 | 数据线 | 1条 |
| 6 | 气囊式血压袖带（脚趾） | 2个 |
| 7 | 气囊式血压袖带（左臂） | 2个 |
| 8 | 气囊式血压袖带（右臂） | 2个 |
| 9 | 气囊式血压袖带（左踝） | 2个 |
| 10 | 气囊式血压袖带（右踝） | 2个 |
| 11 | 气囊式血压袖带（左备用） | 2个 |
| 12 | 气囊式血压袖带（右备用） | 2个 |
| 13 | 左臂and右臂延长管组件 | 2组 |
| 14 | 左踝and右踝延长管组件 | 2组 |
| 15 | 左趾and右趾延长管组件 | 1组 |
| 16 | 肢体电极夹 | 2套 |
| 17 | 心电导联线 | 2条 |
| 18 | 心音探头 | 2个 |
| 19 | 心音沙袋 | 2个 |
| 20 | 悦琦创通生产许可证复印件 | 1份 |
| 21 | 悦琦创通营业执照复印件 | 1份 |
| 21 | 注册证复印件 | 1份 |
| 22 | 说明书 | 1本 |
| 23 | 悦琦创通保修卡 | 1张 |
| 24 | 合格证 | 1张 |
| 25 | 主机铭牌 | 1张 |
| 26 | 台车 | 1台 |
| 27 | 袖带盒 | 1个 |
| 28 | 袖带支架 | 1个 |
| 29 | *电脑（一体机） | 1台 |
| 30 | *打印机 | 1台 |

备注：带*配件以实际发货为准，保证性能不低于所列型号。

五、幽门螺杆菌（Hp）测试仪技术参数

| 序号 | 技术参数及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 自动显示C值或DPM值，给出HP感染阳性或者阴性的诊断结果 |
| 2 | 仪器连续工作48h后，14C探测效率的相对变化误差应 ≤30% |
| 3 | 功耗≤30VA |
| 4 | 仪器名称：幽门螺杆菌（Hp）测试仪 |
| 5 | 对14C标准源的探测效率应≥15% |
| 6 | 对14C本底的计数率≤40CPM |
| 7 | 采用双道采集数据，可同时检测两位病人 |
| 8 | 无需淬灭校正，自动扣除本底计数 |
| 9 | 自动故障诊断 |
| 10 | 设备和耗材为同一厂家生产 |
| 11 | 自动进行测量数据打印，自带热敏式微型打印机 |
| 12 | 采用卡式进样，解决了上下传动和抽屉式进样带来的机械故障 |
| 13 | 所有线路板均高度集成，便于维护和维修 |
| 14 | 13×4 cm大尺寸液晶显示屏替代数码管显示 |
| 15 | 操作非常方便，仅需插卡，无需按键就可自动完成测量 |
| 16 | 一机多用，凡14C标记的呼气试验均可测量 |
| 17 | 计数精密度：符合统计涨落的理论期望值 |
| 18 | 计数容量无限制 |
| 19 | 测量时间仪器自动选定250S |
| 20 | 仪器体积（L×W×H）： 26×40×20cm |
| 21 | 仪器重量： 10 Kg |
| 22 | 仪器可随时升级，与用户电脑系统连接实现海量数据管理和连接标准打印机打印格式化报告 |
| 23 | 可接入医院局域网 |

幽门螺杆菌（Hp）测试仪配置清单：

- 设备一台

- 光盘一张

- 电源线一根

- 装箱单

六、超声经颅多普勒血流分析仪招标参数

1、主要技术规格及系统参数

1.1、FFT采样率:128、256、512、1024

▲1.2、探头工作模式及流速范围

a)脉冲波（PW）模式：

当超声工作频率为2.0MHz时，流速测量范围不窄于20cm/s～500cm/s。

b)连续波（CW）模式：

当超声工作频率为4.0MHz、8.0MHz时，流速测量范围不窄于10cm/s～400cm/s。

1.3、取样容积范围:1-20 mm

1.4、深度范围:6-196 mm

1.5、增益范围:1-60 dB

1.6、动态范围:1-40 dB

1.7、功率范围:0-100 %,在保持高灵敏度和高穿透力的基础上，功率范围在0-182mw之间。

▲1.8、角度补偿范围: 0～89°，补偿超声波与血管夹角造成的血流速度降低，真实反映血流流速。

1.9、滤波调节范围:50-800Hz（12档）

1.10、扫描时间: 2.6s、3.1s、3.9s、5.2s、7.8s（5档）

1.11、谱图色阶:≥6种，操作界面可调节

1.12、M波色阶:≥6种，操作界面可调节

1.13、独立通道数:≥3

1.14、支持探头类型:

a)国产：2MHz（标配）、4MHz（标配）、

b)进口： 2MHz（选配）、4MHz（选配）、8MHz（选配）、

2 、常规检查及软件功能

2.1 、检查参数：收缩期流速（Vs）、平均流速（Vm）、舒张期流速（Vd）、阻力指数（RI）、搏动指数（PI）、收缩期/舒张期速度比值（S/D）、心率（HR）、加速度（a）、频宽指数（SBI）、热指数（TI）、短暂高强度信号(HITS)

▲2.2 、通道/深度：单通道/单深度、单通道/九深度、双通道/双深度

2.3、数字M波功能:可视取样容积宽度、深度，全深度内血流的流向、强度、深度信息同时显示。

2.4 、各深度可以联动调节：各深度的间隔可同步调节;

2.5 、多深度-M波联动：各深度的深度范围与M波深度范围一致，调节M波的深度坐标，多深度的深度范围相应变化；调节多深度的深度，不影响M波的深度坐标；

▲2.6、异常血流提醒功能：常规检查中参数Vs、Vm、Vd、PI、RI、S/D 通过与内置（专家）各年龄组、两性别的正常参考值比较，超出和低于正常值范围时，软件有颜色提醒功能，方便操作者结合临床能更准确的分析诊断。

▲2.7、智能流程

a)检测技术：血管解剖位置、标准谱图形态、异常谱图形态、探头角度、深度、检查位置实时显示，引导操作者更快、更准确找到目标血管

b)分析诊断：通过血流速度、搏动指数、血流方向识别及分析，自动提供诊断建议并引导进一步血管检查路径

c)侧支循环：根据已知/疑似狭窄展现可能存在的侧支循环通路，辅助引导操作者完成侧支循环评估，并通过动画直观展示侧支循环开放情况

▲2.8、一键优化：深度、标尺、增益、基线、降噪一键控制，快速获得理想频谱

2.9 、离线数据分析功能：可在检查结束后再对数据进行计算、测量、出报告

2.10 、报告单功能：多种模板选择、模板自定义、报告单另存为图片/PDF文件、血管批量导入报告单、词条可编辑导入或导出、快速出报告单（从检查页面直接出报告单）、从病案界面直接出报告单

2.11 、参数双向自动计算

3、脑血流监护及软件功能

▲3.1双线M波：M波功能可显示双深度界面频谱取样线；

3.2、录像功能：

3.2.1录像中，深度、增益、功率、容积等参数可调节；自动记录时间；

3.2.2可回放数据，并进行分析

3.2.3回放录像时，如果有栓子或者伪迹，是同时回放谱图与纺锤图。

3.3、事件功能

3.3.1、事件插入自动记录

3.3.2、事件自定义

3.3.3、事件触发自动存图，时间间隔可自定义

3.3.4、栓子/伪迹信号持强度、总数、位置自动记录

3.4、纺锤图(声频图)功能

3.4.1、可自动/手动测量持续时间、信号幅度

3.4.2、信号幅度及范围可放大、缩小

3.4.3、谱图与纺锤图可快速切换

3.4.4、实时显示纺锤图与谱图对应关系

3.5、计时器功能

3.5.1、事件间隔计时器（适用于发泡试验、术中监护等）

3.5.2、录像计时器“采集”后自动开始正计时/倒计时

▲3.6、血流报警功能

3.6.1、预警的变化幅度可以设定

3.6.2、两种预警模式：快\慢闪烁、快\慢声音

3.7栓子识别功能

3.7.1.栓子/伪迹自动鉴别

3.7.2.气栓固栓自动辨别

3.8 栓子统计功能

3.8.1、栓子直方图显示：统计整个采集过程中栓子事件，显示事件、强度、数量

3.8.2、栓子数量直观显示

3.8.3、栓子重新计算功能

3.8.4、可手动增加、删除、修改栓子/伪迹

3.9、栓子设置功能：栓子算法设置可修改，可修改栓子阈值等参数

4 、声谱控制及测量

4.1 、冻结状态下，谱图深度可调

4.2 、保存状态下，声音与频谱同步连续储存和回放；

▲4.3 、自动记录（冻结回放）：永不错过理想频谱

a)冻结后可回放冻结前至少30秒的谱图

b)冻结后可回放冻结前一整屏的谱图，并可调节深度

4.4 、可修改已保存血流频谱图血管名称

4.5 、测量方式：两点测量、三点测量

4.6 、标记功能 ：谱图标记功能

4.7 、谱图声音立体声播放

5 、数据管理

5.1 、数据导入及导出：检查条件、功能设置、病案可导入及导出

5.2 、数据检索：可以根据TCD号、病案号、姓名等任意参数快速检索出病例

5.3 、联网及统计：数据分类统计、网络数据库读写

6 、探头配置

6.1 、探头要求：常规检查PW 2M探头1个，常规检查CW 4M探头1个，监护探头PW 2M探头2个

6.2、监护头架：准确固定探头位置，解放双手

▲6.3、探头保护功能：探头自动休眠功能，延长探头使用寿命

7、操作方式

▲7.1、360°无线遥控操作：无需转换角度，即可完成检查

7.2、遥控器可调节：血管、音量、增益、深度、功率、冻结/解冻

7.3、自定义按键：遥控器具有自定义按键功能，便于操作

7.4、快捷键：键盘具有快捷键功能，操作更快捷

8、质量保证及售后服务

▲8.1、通过德国TUV质量体系认证（提供证明文件）

8.2、24小时快速维修反应，本省有售后服务办事处

8.3、一年保修期

8.4、免费提供操作和维修培训

8.5、免费提供软件升级

8.6、资料：提供用户操作手册和维修手册

超声经颅多普勒血流分析仪配置清单

| 序号 | 部件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 软件光盘 | 1张 |
| 2 | 主机 | 1台 |
| 3 | 电源供应器 | 1个 |
| 4 | 电源线 | 1个 |
| 5 | 数据线 | 1个 |
| 6 | 探头 | 1个 |
| 7 | 探头 | 1个 |
| 8 | 探头 | 1个 |
| 9 | 探头 | 1个 |
| 10 | 监护头架 | 1个 |
| 11 | 悦琦创通生产许可证复印件 | 1个 |
| 12 | 悦琦创通营业执照复印件 | 1个 |
| 13 | 注册证复印件 | 1个 |
| 14 | 说明书 | 1个 |
| 15 | 悦琦创通保修卡 | 1个 |
| 16 | 合格证 | 1个 |
| 17 | 铭牌 | 1个 |
| 18 | 台车 | 1个 |
| 19 | *一体机 | 1台 |
| 20 | *打印机 | 1套 |
| 21 | 遥控/接收器 | 1套 |
| 22 | 耦合剂 | 1瓶 |
| 23 | 《经颅多普勒超声入门与提高》 | 1本 |

备注：带*配件以实际发货为准，保证性能不低于所列型号。

七、全身型双能X线骨密度仪招标参数

| 序号 | 技术规格及要求 |
| --- | --- |
| 1 | X线源 |
| 1.1 | 双能X线发生方式 |
| 1.1.1 | 稳恒电压 |
| 1.1.2 | 交换脉冲式产生高，低双能X线 |
| - 1.2 | 双能的峰值范围：高能≥140Kev；低能≥100Kev（出示国家相关部门检测报告或原厂Datasheet） |
| - 1.3 | 球管最大耐受电流大于10mA（出示国家相关部门检测报告或原厂Datasheet） |
| 1.4 | 球管热负荷：≥3000 BTU/小时（出示国家相关部门检测报告或原厂Datasheet） |
| 1.5 | 球管冷却方式：油冷或风冷 |
| 1.6 | 扫描方式：连续扇形束 |
| 1.7 | 自动智能扫描: 无需预扫 |
| 2 | 探测器系统 |
| 2.1 | 探测器的种类为高级影像探测器稀土陶瓷探测器或CZT探测器 |
| - 2.2 | 探测器数目：≥64个 |
| 3 | 扫描 |
| - 3.1 | 开放式扫描床，床面可前后，左右移动。 |
| 3.2 | 床面尺寸：长度≥200cm；宽度≥70cm |
| 3.3 | 扫描台伸展面积 长度302cm; 宽度150cm |
| 3.4 | 最大有效扫描视野：长度X宽度≥195cmX65cm |
| 3.5 | 扫描时间：正位腰椎或髋关节标准扫描模式≤30秒 ；全身≤280秒 |
| 3.6 | 精确激光定位灯 |
| 3.7 | 全套扫描定位器 |
| 3.8 | 扫描精度 |
| 3.8.1 | 活体腰椎或髋关节: ≤1.0% |
| 3.8.2 | 对仿人体腰椎质控模块扫描的精度：≤0.40%（请出示国家检测部门的证明） |
| 3.8.3 | 长期稳定性好，5年长期精度≤1.0%（出示国家相关部门检测报告或第三方相关文章） |
| 3.9 | 病人最大承重大于200公斤（出示国家相关部门检测报告或原厂Datasheet） |
| - 3.10 | 扫描臂距离扫描床距离 ≥60cm |
| 3.11 | 工作噪音小于58dB（请出示国家检测部门的证明） |
| 4 | 扫描部位及临床应用功能 |
| 4.1 | 正位脊柱扫描、评估 |
| 4.2 | 侧位脊柱扫描、评估 |
| 4.3 | 单侧股骨扫描 |
| 4.4 | 双侧股骨自动扫描、评估 |
| 4.5 | 全身BMD扫描，并可进行四肢、胸部、腹部的单独区域分析测量 |
| 4.6 | 全身肌肉/脂肪成分分析，并可进行四肢、胸部、腹部的单独区域分析测量 |
| 4.7 | 自动WHO体重指数评估 |
| 4.8 | 人工关节置换后的自动扫描、评估。 |
| 4.9 | 儿科扫描 |
| 4.10 | 前臂自动扫描、评估 |
| 4.11 | 全身任意感兴趣区区域骨密度测量，分析 |
| 4.12 | DICOM协议接口 |
| 5 | 临床应用软件包 |
| 5.1 | 运行环境：WINDOWS XP Professional Chinese Version |
| 5,2 | 骨密度仪中文操作软件 |
| 5.3 | 骨密度结果中文影像检测报告 |
| 5.4 | 骨密度及标准骨密度计算软件包 |
| 5.5 | NHANES 参照数据库 |
| 5.6 | ISCD国际临床骨密度仪协会分析报告系统 |
| 5.7 | 中国大陆人骨密度参考数据库 |
| 5.8 | 与前一次扫描结果对比分析 |
| 5.9 | 异常骨密度区域或金属自动排除软件 |
| 5.10 | 屏幕上扫描部位调整（可以通过软件，在屏幕上对扫描部位做精细调整，保证测量的精确性） |
| 5.11 | 体重/种族差异校正软件 |
| 5.12 | T值和Z值分析软件 |
| 5.13 | WHO骨折风险评估 |
| 5.14 | 校准系统： 含质量检测程序，QA态势分析及质检模 |
| 5.15 | 检测结果趋势分析软件 |
| 5.16 | 弯曲脊柱专用分析 |
| 5.17 | 扫描时自动对比该病人以往图像 |
| 5.18 | 中文多部位集成报告软件-多部位集成报告系统，将所有检测部位打印在一张报告上进行联合评估 |
| 6 | 放射剂量 |
| 6.1 | 脊柱/股骨放射剂量：局部≤0.07m Gy ； 全身≤0.015mGy |
| 6.2 | 操作者散射剂量：距扫描床1米处外溢剂量≤0.4 mR/小时。 |
| 7 | 计算机系统 |
| 7.1 | 主控计算机 |
| 7.1.1 | CPU类型：Intel 酷睿双核 |
| 7.1.2 | CPU主频：≥2.8GHz |
| 7.1.3 | 内存：≥2 G |
| 7.1.4 | 硬盘：≥500 G |
| 7.1.5 | DVD±RW驱动器 |
| 7.2 | 彩色激光打印机 |
| 8 | 校准 |
| 8.1 | 自动质控测试程序 |
| 8.2 | 外校准系统----仿真人体脊柱体模 |
| - 8.3 | 有时时内校准系统，可不断地对人体骨骼组织进行不间断校准，保证数据稳定性。 |
| 9 | 售后服务 |
| 9.1 | 保修期：1年 |
| 9.2 | 培训：专业培训师负责机旁操作培训，直至用户熟练使用为止。 |

骨密度仪配置清单

| 1 | 高档双能X线骨密度仪主机包括： |
| --- | --- |
|  | 64阵元固态高分辨率探测器阵列 |
|  | 直线延人体长轴 - 扇形束扫描技术 |
|  | C形臂单次扫描采集技术 - 独有的CT扫描采样 |
|  | 开关脉冲式双能量（低能100Kvp，高能140Kvp） |
|  | 油冷却X线球管 |
|  | 时时连续内校准系统 – 无须操作者校准 |
|  | 日常质控仿真人体脊柱体模 |
|  | 可编程的X线发生控制器 – 执行特定的采集 |
|  | 30秒快速骨密度测量 – 活体精度达1% |
|  | 可纵横移动的扫查床，电脑控制台 |
|  | 脊柱正位扫描适配脚垫 |
|  | 髋关节扫描适配定位器 |
| 2 | 标准电脑配置： |
|  | Intel 酷睿双核, 2.8G CPU以及 500GB 硬盘, 2G 内存 DVD R/W 刻录机 19 英寸高分辨率彩色监视器 彩色激光打印机 |
| 3 | 标准软件配置包括： |
|  | Windows 7 Professional操作系统 |
|  | 快速检查技术 |
|  | 扇形束连续无折返扫查技术 |
|  | OneTime™ Auto Analysis OneTime™ 自动分析软件 |
|  | 扫描分析软件包括： |
|  | 正位脊柱 |
|  | 近端股骨 |
|  | 双侧髋关节 |
|  | 前臂/手 |
|  | 全身骨密度 |
|  | 弯曲脊柱分析 |
|  | 低密度脊柱自动分析 |
|  | 低密度髋关节自动分析 |
|  | 小儿脊柱 |
|  | 小儿髋关节 |
|  | 小儿全身骨密度 |
|  | 再次定位/扫描设定 |
|  | 连续扫查影像比较模式 |
|  | 单能扫描控制开关 |
|  | 图形优化处理系统 |
|  | 自动质控评估 |
|  | 统计分析及报告生成系统 |
|  | 病人数据库管理系统 |
|  | DICOM 接口 |
|  | 在线标准参照值和用户自定义值 |
|  | 趋势报告：自动生成变化速率、意义计算 |
|  | NHANES 和人种参照数据库 |
|  | 对上下步骤敏感的帮助软件 |
|  | 医师帮助提示软件 |
|  | 骨折危险指示 |
|  | 参考数据库编辑软件 |
|  | 世界卫生组织10年骨折风险评估系统 |
|  | ISCD报告系统 |
|  | 人体成分分析 含亚区分析（包括腹/臀比） |
|  | 通用感兴趣区软件 |
|  | 髋关节假体软件 |
|  | 集成化单页报告书写软件 |

八、直接检眼镜技术参数

主要特点

光学性能优越，分别率高，能清晰观察眼部病变，携带方便，一次充满电可以长期使用，亮度强弱可调，诊察很方便。

技术参数

照明形式：大光斑（￠3.2mm）、小光斑（￠1.6mm）、裂隙、中心网格、无赤片

屈光度补偿：0、±1D、±2D、±3D、±4D、±5D、

±6D、±8D、±10D、±12D、±16D、

±20D、-25D、-35D

光源：灯泡3.7V、2.6W微型卤钨灯泡

充电器电源：交流220V/50Hz或110V/60Hz 锂电池
输入功率：5VA

直接检眼镜装箱单

| 序号 | 名 称 | 单 位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 说明书 | 本 | 1 |
|  | 合格证 | 张 | 1 |
|  | 保修卡 | 张 | 1 |
|  | 直接检眼镜 | 套 | 1 |
|  | 备用灯泡 | 只 | 1 |
|  | 备用0.1A保险丝 | 只 | 2 |

- 九、裂隙灯显微镜招标参数

- 显微镜

- 类型：伽利略汇聚式

- 放大选择：鼓式变倍旋钮，3种放大倍数。

- 放大倍率：10X，16X，25X

- 目镜：12.5 X

- ▲屈光补偿调节：－5D～＋3D

- 总放大倍率：10X（φ22.5mm）、15.98X（φ14.1mm）、25.53X（φ8.8mm）

- ▲裂隙宽度： 0～14mm连续变化

- 裂隙长度： 1～14mm连续变化

- 光圈： 1～14mm连续变化，φ0.3,1,5,10,14mm

- 裂隙角度：0°-180°

- 6、  滤光片：蓝色，无赤光

- 7、  ▲光源：LED

- 电源：40VA  AC100-240V， 50-60Hz

- 尺寸重量：550mm（W）x399mm（D）x520mm（H），15.2kg

| - 裂隙灯显微镜产品配置单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - 12.5倍目镜 | - 1 |  |
| - 2. | - 颌托纸 | - 1 |  |
| - 3. | - 说明书，装配书 | - 1 |  |
| - 4. | - 交直流转换器及电源线 | - 1 |  |
| - 5. | - 防尘罩 | - 1 |  |
| - 6. | - 额外颌托纸固定卡子 | - 2 |  |

十、手持式免散瞳眼底照相机参数

1.类型：手持免散瞳眼底照相机

1.1 医用级相机，免散瞳可拍摄清晰图片，图片可以标示左右眼

▲1.2 图像传感器：1000万像素，具备红外和白色光源

1.3 图像存储类型：不少于8GB，微型SD卡

1.4 显示器：不少于2.4'', 高分辨率TFT显示器,262000色彩，抗反射涂料

1.5 图像格式：JPEG(文件扩展: jpg)

1.6 具备视频拍摄功能，视频格式：MPEG-4和MPEG-1

1.7 连接性： 有 USB 接口连接电脑和wifi传输功能

▲1.8 不少于9个内置固视点

1.9 操作系统：Windows XP, Windows Vista,Windows 7不需要安装驱动

2.类型：眼底智能镜头

2.1 用途：医用级数码眼底镜。用于拍摄眼底数码图片和视频。

2.2 可视角不小于40°

2.3 屈光度补偿：-20D to +20D

▲2.4 镜头分辨率：符合（ISO10940:2009）标准

▲2.5 拍摄模式：具备自动对焦拍摄，手动对焦拍摄，自动辅助拍摄三种拍摄模式，自动屈光度测量调整。

▲2.6 具备无赤光和红外同步拍摄模式

3.类型：眼表智能镜头

3.1全自动对焦

3.2 6倍数码变焦

3.3 可在白光或钴蓝光光源中自由切换，钴蓝光可拍摄眼表的荧光图片。

手持眼底相机配置清单

| 序号 | 配置名称 | 数量及单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数字照相机 | 1 |
| 2 | 眼科眼表光学模块 | 1 |
| 3 | 眼科眼底光学模块 | 1 |
| 4 | 底座 | 1 |
| 5 | 充电器 | 1 |
| 6 | 电池 | 2 |
| 7 | 打印软件包 | 1 |

- 十一、电脑非接触眼压计招标参数

1、测量范围：1-60mmHg

2、▲工作距离：11MM

3、自动检测和显示：R/L（眼别）

4、▲IOL（人工晶状体）模式：可测量人工晶体眼患者。

5、▲可输入角膜厚度，优化眼压值

6、测量模式：自动/手动（可选），两种测量模式

7、显示方式：可在荧屏上显示每次测量的结果及测量的平均值，数值精确到小数点后一位

8、测量气流量：气流量小，对病人眼睛无伤害，并设有气压的选择，气流压力符合国家标准

9、工作电压：220-240V  50/60Hz

10、▲可以直接通过触摸屏调节下颌托高低

11、显示器： 8.5英寸WVGA彩色LED显示器，触摸屏

|  | 电脑非接触眼压计配置 |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | 打印纸 | 2 |
| 2. | 颌托纸 | 1 |
| 3. | 说明书 | 1 |
| 4. | 国产电动升降台 | 1 |
| 5. | 防尘罩 | 1 |

十二、视力表检查仪1台

十三、视野计技术参数

- （一）球形反射面全视野计主机

- 1、▲视野计主机与计算机一体化设计，节省空间。

- 2、Goldman标准球形投射式设计，检测距离30cm。

- 3、固视监测系统：具多种固视监测系统：包括盲点监测，视频监测。

- 4、左/右眼自动判别。

- 5、最大颞侧范围：90度

- 6、光刺激点大小：Goldman III

- 7、光刺激时间：200ms

- 8、光斑亮度：010000asb

- 9、背景光亮度：31.5 asb

- 10、电源要求：100-240V，50-60HZ

- （二）软件系统

- 1、▲分析软件：STATPAC 2分析软件，包括纵向和横向统计分析软件（正常人群和青光眼人群数据库，均以31.5asb背景光为基础）

- 2、具有青光眼半视野分析程序（GHT），能对青光眼进行早期诊断。

- 3、具静态视野检查，中心视野、周边视野；阈值测试、筛选测试，同时具特殊检查程序。

- 4、有SITA快速检测程序。

- 5、▲采用触摸屏操作。

- 6、激光打印机打印检查结果，具多种打印模式。

- 视野计配置

- 1、主机                                             1

- 2、电动升降台	                                     1

- 3、电源线                                            1

- 4、激光打印机                                        1

十四、电脑角膜验光仪技术指标参数

（一）验光仪参数

1.球镜：           -25D～+22D（0.12D/0.25D精度）

2.柱镜：            0D～±10D（0.12D/0.25D精度）

3.轴向：            0°～180°（1°或5°精度）

4.▲最小瞳孔直径：    φ2.0mm

（二）角膜曲率模式

1.角膜曲率半径：   5.00mm～10.00mm（0.01mm精度）

2.角膜折射率参数： 1.3375

3.角膜屈光参数：   67.5D～33.75D（0.12D/0.25D精度）

4.角膜散光：       0D～±10D（0.12D/0.25D精度）

5.角膜散光轴向：   0°至180°（1°和5°精度）

（三）其他

1.▲操作方式：8.5英寸彩色触摸屏以及操纵杆两种操纵模式。

2.▲旋转棱镜测量系统。在瞳孔直径为2mm的情况下仍可保证测量数据的准确和可靠性。

3.打印纸切纸方式：  自动切纸

4.瞳距测量范围：20～85mm（0.5 mm精度）

5.数据传输方式：USB(输入), RS-232C(输出)，LAN(输出)

6.尺寸：317～341 mm（前后）×521～538 mm（左右）×447～477 mm（垂直）

7.重量：15.0kg

8.电源：100-240V 交流，50-60Hz，30-70VA

电脑角膜验光仪配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 模拟眼 | 1 |
| 2. | 打印纸 | 2 |
| 3. | 颌托纸 | 1 |
| 4. | 说明书 | 1 |
| 5. | 电动升降台 | 1 |
| 6. | 防尘罩 | 1 |

十五、眼科综合验光台技术参数

（一）视力检查器：

1、尺寸：294～328mm(W)×115mm(D)×261mm(H)；

2、重量：约4kg；

3、球面屈折力：

（1）球镜测量范围（步长）：＋27.00～－27.00D(0.25D/3.00D)；

（2）柱镜测量范围（步长）：＋8.00～－8.00D (0.25D/1.00)；

（3）轴位测量范围（步长）：0～180°(1°/5°/15°)。

4、棱镜测量：

（1）测量范围（步长）：0～20（全方向）(0.1/0.5/1.0)；

（2）瞳距测量范围：48～80ｍｍ(0.5ｍｍ/1.0ｍｍ)；

（3）交叉圆柱镜选择：±0.25D/±0.50D；

（4）标准配置：±0.25D。

5、双眼平衡检查：红绿镜片，偏振片，棱镜模式；

6、角膜后顶点度调整：12ｍｍ、13.75ｍｍ、16ｍｍ、18ｍｍ、20ｍｍ；

7、额托调节范围：15ｍｍ；

8、电源、输出功率：220V　AC 50～60Hz・90VA；

9、标准的照明：LED光源的近距检查照明灯提供了明亮的环境，不再需要外部的额外照明；

10、倾斜角度活动范围大，可进行近距离阅读检查，适合不同的需要。

▲11、不小于10.4英寸的LCD彩色触摸显示屏，能清晰显示测量数据；

12、操作界面简易直观，且可根据检查者的需要自行设计；

13、自定义视力表：五种常规视标的选定可通过触摸屏进行操作。特殊指定的视标可通过自定义操作添加至常规视力表旁边，可自定义五种常规视标的标签；

14、“HELP”键：提供更详尽的功能；

15、数字化导航功能：根据被检查反馈的信息，可直观简便地操作旋转按钮。

（二）视力投影仪：

1、投影仪功能：带遥控器，可作远距离切换图表；

2、投影仪参数：

（1）投影距离：2.9m～6.1m；

▲（2）投影仪灯泡：≥12V 50W（碘钨灯）；

（3）投影放大率：≥30倍（5M范围内）；

（4）投影视标尺寸：≥330X270（mm），Φ 300mm

（5）视力表图表数量：≥30幅

▲（6）视标转换：≤0.03秒变换一幅

（7）马氏杆数量：水平≥5行，垂直≥8行，≥21个单个独立视标（红绿滤光片）；

（8）马氏杆转换：≤0.02秒变换一幅；

（9）程序设计：按照验光师习惯进行视标程序设定；

3、关机功能：不使用该机10分钟后自动关机；

4、电源电压：220-240V  50/60Hz；

▲5、其他：可连接电脑视力检查器。

（三）综合检眼验光台：

1、悬臂：可以旋转0～90度；

2、可移动桌面：可以旋转90度，桌面上配有小托板，用于放置电脑验光仪。桌面下部有保护装置，以防止压到使用者的腿部；

3、底座：为设备提供稳固的支持；

4、接触式控制面板：可以用来控制顶灯、升降椅、投影仪；

5、升降椅：升降平稳，可调整使用者的眼高到达最佳位置；

6、顶灯：27W照明灯；

7、工作台：

（1）座椅升降范围：520～670（mm）；

（2）桌面旋转角度范围：0～900；

（3）抽屉尺寸：560×380×55（mm）。

眼科综合验光台配置清单

| 1、 | 综合检眼台 | 1 |
| --- | --- | --- |
| 2、 | 主机箱 | 1 |
| 3、 | 桌面 | 1 |
| 4、 | VT挂臂、转接臂 | 1 |
| 5、 | 装饰圈 | 1 |
| 6、 | ACP托架、转接臂 | 1 |
| 7、 | 长立柱 | 1 |
| 8、 | 座椅 | 1 |
| 9、 | 座椅与主机间串线 | 1 |
| 10、 | 灯、灯罩 | 1 |

十六、眼表综合分析仪（角膜地形图仪）技术参数

（一）专业用途：用于干眼的筛查诊断以及眼表综合检查。

（二）具体参数 (▲三角号为重要参数 )

1、光源：  ▲

白色光源

红外光源    波长：880nm

红外光源    波长：840nm

钴蓝色光源  波长：465nm

2、非侵入式测量泪液稳定性，自动采集，自动计时长达25秒，且精确到0.01秒

3、泪液稳定性测量具有第一次破裂时间，平均破裂时间，泪膜破裂时间分布曲线图，泪膜破裂区域靶向图，色阶对照表 ▲

4、非侵入式泪河高度测量

5、睑板腺拍摄， 具有增强对比模式， 使腺体更加突出， 易于辨认▲

6、泪膜脂质层观察评估  ▲

7、荧光素钠染色观察，角膜上皮完整性分析

8、眼表高清拍摄功能，放大倍率可调，照片可编辑

9、角膜地形图：

9.1 测量范围：3—38mm;9—99D；

9.2 测量点数：22000个

9.3 测量精确度：±0.1D

10、傅立叶分析

11、角膜波前像差分析

12、圆锥角膜分级分析

13、支持患者资料导出、导入，便于联合诊断

14、隐形眼镜配置功能，自动筛选推荐接触镜品牌与型号，并提供OK镜压片评估 ▲

15、同时具备自动、手动两种采集方式

16、产品注册证上适用范围为临床用于干眼筛查 ▲

十七、光学相干断层扫描仪（OCT）技术参数

（一）OCT成像参数

1. 原理：频域OCT

2. 光源：激光OCT

3. 光源类型：激光波长840nm，光源最少工作时间：0.7秒

4. 光能量：到角膜处≤1.5mW。是否拥有自动保护装置：是

▲5. OCT扫描模式:黄斑容积512X128线、黄斑容积200X200线，视盘容积200X200线，高清五线扫描, 超高清五线扫描，Fast Trac视网膜追踪扫描技术和眼前节容积512X128线组合扫描

6. 扫描深度: 2mm,1024点

7. 扫描速度: 68000 A-sacn/秒

8. 轴向分辨率：组织中 5um，横向分辨率：组织中≦ 15um

9. 扫描范围：3D扫描6mmX6mm；5线扫描：长度3~9mm范围可调，线间距可调0-0.25mm，角度0-360°可调

10. 瞳孔要求：2mm

（二）眼底图像

1. 眼底成像：750nm激光扫描

2. 内固视：绿色LED灯，位置随意可调；外固视： 闪烁红色LED灯

3. 视场角：36°X 30°

4. 患者屈光补偿：（–20~ +20D）自动屈光补偿

5. 瞳孔要求：2mm

（三）图像显示

1. OCT图像色彩：彩色（国际标准OCT彩图），灰度（可自定义对比度和亮度），可自定义亮度和对比度

2. OCT图像显示：有2D，3D（RPE地形图，内界膜地形图，视网膜地形图，IS/OS地形图）

3. RPE分层地形图： 三维RPE地形图，能显示任意部位 RPE形态

4. ILM分层地形图：有

5. 三维OCT图像处理功能：眼底图和三维OCT图叠加，任意旋转，三轴切割，做成电影动画

6. C-scan图像显示：可按照RPE或内界膜作为参考平面作C-Scan层面图像分析

7. OCT图像与眼底部位对应： 同步跟踪扫描。OCT图和眼底图同时获得，高度同步，无需软件计算对应关系，也无需眼球跟踪

（四）黄斑扫描

1. 三维扫描模式：512X128线；200X200线

2. 是高清扫描：五线高分辨率扫描，扫描长度3~9mm可调，所扫描的眼底位置可任意选定，扫描角度可0°~360°任意可调

3. 高清模式：重复扫描次数：26次(择优像素)

4. 脉络膜增强显示模式：有，清晰显示脉络膜图像和厚度测量(EDI)

5. 黄斑视盘同时扫描模式：同时可完成眼底病和青光眼的分析

6. 黄斑中心凹自动居中功能：自动居中自动测量得到准确的结果，避免人为误差

7. 黄斑改变分析：可对比和自动测量出黄斑两次检查结果的改变值，明确治疗效果并引导医生评价治疗方案。

（五）青光眼分析

1. 青光眼普通分析功能：青光眼神经纤维层厚度分析，双眼对比

2. 青光眼特殊分析功能：青光眼厚度地形图，青光眼厚度偏差图

3. RNFL扫描方式：视盘自动居中，避免人为操作误差，重复性高

4. 青光眼视盘分析软件：青光眼视盘视杯面积，盘沿面积，杯盘比，平均杯盘比，盘沿距离。

5. 青光眼进展分析软件（GPA）：不仅普通随访，而是进一步通过与神经纤维层正常值数据库比较，可以早期发现视网膜神经纤维层缺损，指导医生治疗方案和用药。

▲6．具有最新一代GCA分析，早期青光眼分析，具有FDA认证。

（六）标准数据库

▲1. 正常值数据库：具有FDA认证的神经纤维层和视盘分析正常值数据库，含多人种数据库（包含亚洲人、具有中国人数据库），必须提供FDA文件

▲2. 正常值数据库 ：具有FDA认证的黄斑厚度正常值数据库，含多人种数据库（包含亚洲人），必须提供FDA文件

3. 正常数据库准确性要求：与年龄相关的科学的数据库

（七）OCT操作系统：

▲1.中文，英文双操作系统，简单易学

▲2.自动对焦：只需鼠标点击屏幕上瞳孔中间，即可完成OCT和眼底图扫描。

3.自动操作：自动调节屈光补偿，自动调节OCT能量，自动优化功能一键成像。

4.具有三维立体自动追踪功能，不会因患者眼动及眨眼影响测量结果的准确性。

（八）电脑及打印系统

1.电脑：原装进口工作站，一体化设计

2..硬盘：1T，可加硬盘升级；双核CPU；2G内存；光驱：DVD-ROM；19寸内置液晶显示器；具有DICOM接口；打印机：彩色激光打印机。

光学相干断层扫描仪（OCT）配置清单

| 1 | 中文版 8.1主机 | 1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | OCT附件包 | 1 |
| 3 | OCT快速指南 | 1 |
| 4 | OCT8.1 升级包（中文版） | 1 |
| 5 | OCT中文版 标签 | 1 |
| 6 | 电源线 | 1 |
| 7 | OCT升降台230V | 1 |
| 8 | OCT 阅读软件（设备版） | 1 |
| 9 | Asia 人群数据库 | 1 |
| 10 | OCT中国标签 | 1 |
| 11 | OCT8.1 相关文档 | 1 |
| 12 | OCT模型眼 | 1 |
| 13 | 无线键盘 | 1 |
| 14 | 西部数据(WD)USB3.0 2.5英寸移动硬盘1TB | 1 |

十八、耳鼻喉诊治综合工作台设备配置及性能参数

| 序号 | 配件名称 |  |  | 数量 | 规格型号参数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、标准配置 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高级复合材料台面 |  |  | 1件 | 尺寸：长1000×宽670 (mm),高级复合材料台面(人造石)（微晶子），高分子外壳,易清洁、耐刮花、耐磨、防渗透 |  |
| ★2 | 聚光斑照明灯 |  |  | 1套 | LED光源, 24V/10W,2万小时的超长寿命,色温5000K左右 |  |
| ★3 | 多功能一体化组合式枪(配喷雾、吹气、喷粉等) |  |  | 1套 | 以气压枪为正压气源,正压可达0.08MPa,通过选取功能不同的枪组件,实现药液雾化,喷粉,吹气,冲洗(选配)等功能 |  |
| 4 | 喷雾枪(弯管) |  |  | 1把 | 不锈钢制造，可拆卸，回流式喷枪设计,可高温高压消毒，流量3～9ml/min，喷雾锥角不小于20度。 |  |
| 5 | 喷雾枪(直管) |  |  | 2把 |  |  |
| 6 | 吸引枪 |  |  | 1把 | 吸力0－600mmHg |  |
| 7 | 吹枪 |  |  | 1把 | 正压可达0.08MPa |  |
| ★8 | 喷粉枪 |  |  | 1把 | 药粉喷酒均匀,使药粉直达病灶 |  |
| ★9 | 内窥镜光源 |  |  | 1套 | 卤素冷光源，24V/150W |  |
| 10 | 间接镜加温器 |  |  | 1套 | 人工开关， 750W，加热时间1-10秒可调 |  |
| 11 | 药瓶 |  |  | 3件 | 医用深色玻璃小药瓶，60ml |  |
| 12 | 不锈钢罐 |  |  | 3件 | 不锈钢，带盖，φ90mm×90mm，可高温消毒 |  |
| 13 | 器械盘 |  |  | 2件 | 不锈钢, 带盖，305×205×50mm，可高温消毒 |  |
| 14 | 器械收集箱 |  |  | 1套 | 外置式 |  |
| 二、技术参数 |  |  |  |  |  |  |
| 电源 |  | 220V 50Hz | 重量 |  |  | 72kg |
| 功率 |  | ＜2000W | 整机尺寸(长宽高) |  |  | 1000mm×670 mm×1900mm（含灯柱高） |

十九、检耳镜技术参数

1、光照方式：光导纤维照明
2、放大倍率：3X
3、窥耳器孔径：2.5mm，3mm，5mm
4、电源：DC：3V 5号干电池×2节

5、照明光源型号：规格：2.5V/ 1.6W，微型卤钨灯泡
6、设备安全分类：BF型应用部分
7、工作制：连续运行

8、使用LED光源，灯泡平均寿命可达20000小时

| 检耳镜装箱单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
|  | 说明书 | 本 | 1 |  |
|  | 合格证 | 张 | 1 |  |
|  | 保修卡 | 张 | 1 |  |
|  | 检耳镜 | 套 | 1 |  |

二十、人体成分分析仪技术参数

- 生物电阻抗分析法(BIA)：电阻抗(Z)，通过6种不同频率(1kHz, 5kHz, 50kHz, 250kHz, 500kHz, 1000kHz)分别在5个节段部分(右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢)进行30种电阻抗测量；

- 电抗（Xc）：通过3种不同频率(5kHz, 50kHz, 250kHz)分别在5个节段部分(右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢)进行15种电抗测量；

- ★ 相位角(ǿ)：可进行全身相位角(50kHz)测试；

- 电极方法：4极8点接触电极；

- 测量方法：直接节段多频率生物电阻抗分析方法（DSM-BIA法）；

- ▲ 人体成分计算方法：不使用经验值估算（需提供相关证明文件）；

- 体成分报告纸输出值：人体成分分析(身体总水分、蛋白质、无机盐、体脂肪、肌肉量、体重), 肥胖分析(BMI,体脂百分比), 节段肌肉分析(根据理想体重/根据当前体重: 右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢), 细胞外水分比率分析(细胞外水分比率), 测试历史记录(体重、骨骼肌重量、体脂肪率、细胞外水分比率), 体成分评分, 内脏脂肪面积(图解),体型, 体重控制(目标体重、体重控制、脂肪控制、肌肉控制), 肥胖评估，营养评估, 身体均衡评估(上肢、下肢、上下肢), 节段脂肪分析(右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢), 节段水分分析 ，节段细胞内水分分析，节段细胞外水分分析, 节段围度分析(颈围、胸围、腹围、臀围，右上臂、左上臂、右大腿、左大腿), 腹部脂肪率(图解), 内脏脂肪等级(图解)，研究项目(细胞内水分、细胞外水分，骨骼肌、基础代谢率、腰臀比、内脏脂肪等级、肥胖度、骨矿物质含量、身体细胞量、上臂围度、上臂肌肉围度,去脂体重指数、脂肪量指数), 结果解析二维码, 电抗, 相位角(50kHz,右半身, 节段相位角50kHz), 阻抗；

- 体水分报告纸输出值：身体水分组成(身体总水分, 细胞内水分,细胞外水分) , 细胞外水分比率分析(细胞外水分比率), 节段体水分分析,节段细胞外水分比率分析,身体水分历史记录(体重、身体总水分、细胞内水分、细胞外水分、细胞外水分比率), 节段细胞内水分分析, 节段细胞外水分分析, 人体成分分析(蛋白质、无机盐、体脂肪、去脂体重、 骨矿物质含量), 肌肉脂肪分析(体重、骨骼肌含量、肌肉量、体脂肪含量), 肥胖分析(BMI, 体脂百分比), 研究项目(基础代谢率、腰臀比、腹围、内脏脂肪面积、肥胖度、身体细胞量、上臂围度、上臂肌肉围度、 TBW/FFM, 去脂体重指数、脂肪量指数),结果解析二维码,电抗，相位角(50kHz,右半身), 节段相位角(50kHz), 阻抗；

- 显示LOGO：报告纸中显示名称、地址、联系方式；

- 测试结果确认：LCD屏幕, PC中文数据管理软件；

- ▲ 报告纸类型：成人结果报告纸, 儿童专用报告纸，身体水分结果报告纸；

- 报告纸显示内容：可根据实际需求选择适合用户的体成分结果显示项目，最高可查看40多项；

- 提示音及语音向导：按键输入及检测过程中提供提示音及语音向导功能；

- 数据存储：通过输入ID号可储存结果（最多可存储100,000次）；

- 历史记录：报告纸可查看人体成分测试历史记录，包括体重、骨骼肌、体脂百分比、细胞外水分比率等；

- 测试模式：自助模式及专家模式；

- 管理员菜单：

17.1、环境设置: 仪器的设置及数据管理；

17.2、故障排除: 对常出现的问题进行检查说明；

18、支持USB存储设备：可使用USB存储设备存储数据（与Excel和PC中文数据管理软件兼容）或备份全部数据；

备份数据：可用USB存储设备备份和恢复仪器的数据；

- ★额定电流：≤80 uA(±10 uA)；

- 适配器：输入电源 AC 100-240V，50/60Hz，1.2A；输出电源 DC 12V，3.4A；

- 显示屏：≥800ⅹ480  10.2英寸薄膜液晶显示屏；

- 内部接口：触摸屏、键盘按键；

- 外部接口：RS-232C 4个, USB主机接口2个，USB从接口1个，LAN接口（10T）1个，蓝牙接口1个、无线接口1个；

- 兼容打印机：激光/喷墨打印机（厂家推荐的打印机）；

- 仪器重量：≤38kg；

- 测试时间：≤1分钟即可完成测试；

- 操作环境：温度10~40℃，湿度30%～75％RH，70~106kPa；

- 保存环境：温度-20~70℃，湿度10%～95％RH，50~106kPa（无凝结）；

- ▲ 所获认证：国FDA认证、中国SFDA认证、CE认证；

- 测试体重范围：10~270kg；

- ▲ 测试年龄范围：3~99岁；

- 测试身高范围：95~220cm。

人体成分分析仪配置单

| 序号 | 配置内容 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 台 | 1 |
| 2 | 前挡板 | 块 | 1 |
| 3 | 内六角扳手 | 个 | 1 |
| 4 | 适配器 (直流电 12V, 3.4A) | 个 | 1 |
| 5 | 电源线 | 根 | 1 |
| 6 | 彩色中文结果报告（1000份/箱） | 箱 | 1 |
| 7 | 产品使用说明书 | 本 | 1 |
| 8 | 结果报告解析说明书 | 本 | 1 |
| 9 | 单页结果解析说明 | 张 | 1 |
| 10 | 产品海报 | 张 | 1 |
| 11 | 打印机 | 台 | 1 |

二十一、电子阴道镜数字成像系统 招标参数

- 整机性能

  - 电子阴道镜数字成像系统由镜头、直立支架、台车、电脑一体机和脚踏开关组成，体现在一张注册证；

  - 产品适用范围：适用于女性的外阴、阴道、宫颈疾病的非接触性观察和影像记录，并对诊查的图像、数据进行管理、查看、打印和保存；适合专业的医护人员在医疗机构内使用；

  - 可与导诊台软件组成“叫号系统-诊疗”方案、eColposcope网络阴道镜系统组成阴道镜网络。

- 镜头性能

  - 采用高清成像单元，镜头光源为LED光源；

  - 具备放大、缩小、计时、聚焦、白光、绿光功能，并能通过镜头按键切换实现，具有白平衡调节、图像冻结等通过鼠标控制实现的功能；

  - ▲光学放大倍数20倍，总共3-40倍连续放大，由镜头按键控制，图像几何失真度不超过3%，相应镜头放大倍数会显示在病人影像窗口的“预览区”中；

  - ▲由镜头按键控制计时，为从“00：00”实时计时、非北京时间，且观察屏幕“预览区”、采集的图像及打印报告上均可显示计时时间；

  - ▲具备手动、自动及手动定位聚焦三种聚焦方式，且通过镜头按键控制；

  - 自动聚焦工作距离3-6X时200-300mm，7-40X时250-300mm，视野范围Φ6～60mm，景深范围5-120mm；

  - 工作距离300mm处，中心白光最大照度范围3000-8000Lux；

  - 具有自动和手动调节白平衡功能，5种默认白平衡设置值为可选；

  - 具备白光、绿色滤光两种工作模式，具有一级绿色滤光，且通过镜头按键控制；

  - 标配直立式镜头支架。

- 阴道镜工作站性能（含选配）

  - 具有权限管理功能；

  - 具有新建病人、预约登记、信息录入、查询、资料编辑、导入、导出等功能；

  - 具有脚踏板控制和鼠标控制采图、定时自动采图、视频采集过程中采图、视频回放过程中采图的功能；

  - 具有检查及手术过程中录像功能和录像回放功能；

  - 具有采图质量评估功能；

  - 具有病人图像标记、注释、测量（含百分比测量）

  - 可选配多边形病人图像标记、添加水印、对比分析等图像编辑功能；

  - ▲具有典型病例图谱管理功能，收集和提供50种病症的典型病例；

  - 可选配具有报告编辑、管理报告模板、10种语言报告功能、

  - 具有输出PDF和DICOM格式报告和报告打印功能；

  - ▲基于数据库管理的病人资料管理软件，可以方便地对阴道镜检查结果按检查项目内容、病人资料和病理结果等进行统计分析，且可导出统计结果；

  - 具有检查向导功能；

  - 具有病人资料的RCI评分、SWEDE评分2种评分系统

  - 可选配Shafi-Nazeer评分功能

  - 具有大容量图像数据存储功能。

  - 可选配条码扫描仪，支持患者信息条码扫描录入。

电子阴道镜数字成像系统 配置清单

1	工作站主机														1台

2	键盘															1个

3	鼠标															1个

4	显示器															1个

5	台车										   					1个

6	镜头											   				1个

7	直立式支架														1台

8	脚踏开关														1个

9	打印机														 	1台

10	条码扫描仪														1个

二十二、电动妇科台技术指标

1、商务文件：①通过 ISO 9001：2015及ISO 13485：2016质量体系认证

②通过GB/T 24001-2004（ISO 14001：2004）环境管理体系认证

③通过GB/T 28001-2011职业健康安全管理体系认证

④产品通过FDA、CE认证

⑤中国驰名商标

⑥国家高新技术企业

⑦企业注册资金≥4000万元

2、技术规格：

全    长   1300±50mm                宽 550±30mm

台面高（不含床垫最低位置）650±50mm

升降范围    ≥250

前    倾    ≥15°                   后    倾≥15°

背板上折    ≥60°

电源电压：AC 220V±22V 50Hz±1Hz

3、产品材质及性能要求：

（1）床面骨架为优质钢材制作。

（2）底座为高强度ABS一次成型外壳，具有耐腐蚀，易清洗，不生锈等特点。独特的外观设计、美观大方。

（3） 床垫采用高密度记忆海绵一次成型，无缝隙，软垫保证病人均匀受力。防静电、防水、易清洗、消毒。

（4）进口品牌LINAK电机控制各种动作。

（5）脚踩刹车控制，方便移位。

（6）插入式辅助台方便拆卸。

（7）配有隐藏式不锈钢污物盆及其他附件。

4、基本配置：

主机            1台

托腿架          1付

拉手杆          1付

不锈钢污物盆    1只

脚踏遥控器      1个

电源线          1根

二十三、牙科综合治疗机技术参数

| 技术参数 |  | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 电源电压 | 220V /50Hz |  |
| 电机电压 | DC 24V |  |
| 水源水压 | 0.2Mpa-0.4Mpa |  |
| 气源气压 | 0.5 Mpa-0.8Mpa |  |
| 高速气涡轮手机空载转速 | ≥30X104 r/min（0.22MPa） |  |
| 低速气马达手机空载转速 | ≥18X103 r/min (0.3 MPa） |  |
| 口腔冷光灯照度 | 强光≥30000lx 弱光≥8000 lx |  |
| 观片灯 | AC 24V 功率30VA |  |
| 电动牙科椅负载能力 | ≥135kg |  |
| 椅面升降范围 | 坐垫离地面最高高度≥750mm 坐垫离地面最底高度≤500mm |  |
| 靠背后倾范围 | 105°-170° |  |
| 头架伸缩范围 | 120㎜ |  |
| 整机包装尺寸 | 长(1450)X宽(1140)X高(1260)mm |  |

牙科综合治疗机配置清单

| 配置 | 数量 | 特点 |
| --- | --- | --- |
| 无缝皮革座垫 | 1套 | 卫生、易清洁 |
| 三用喷枪 | 2把 | 冷、热 |
| 强、弱吸引器 | 各1套 | 气、水两吸 |
| 金属靠背 | 1套 | 无木质结构 |
| LED-2口腔灯 | 1套 | 感应调节 |
| LED观片灯 | 1套 | AC、24V |
| 冲盂、漱口、定量给水控制系统 | 1套 | 恒温、定量设计 |
| 进口水气管 | 1套 | 美国 |
| 静音电机(外资) | 2套 | 安全可靠 |
| 24V静音直流电动椅 | 1套 | 带主控、脚控两种椅位控制模式，带安全保护系统 |
| 外置式手机双净水系统 | 1套 | 方便更换纯净水 |
| 电动牙科椅集成电脑板控制系统 (带三个记忆位) | 1套 | 互锁系统 |
| 磨砂玻璃痰盂 | 1套 | 可旋转、拆卸方便、易清洗 |
| 双关节枕头 | 1套 | 方便、快捷、可适用儿童就诊 |
| 双扶手设计 | 1套 | 可活动调节 |
| 水、气、电总开关 | 1套 | 方便、快捷、安全 |
| 人体工程学椅位设计 | 1套 | 让患者更舒适 |
| 合理的连接头设计 | 1套 | 工具盘移动时，椅子更稳定 |
| 301医生座椅 | 1套 | 可调节高度 |

二十四、尿液分析仪技术和商务要求

（一）技术要求：

1、测定原理：反射光电比色法

2、光源系统：采用冷光源测定系统

▲3、测定速度：≥520条/h

▲4、试纸项目选择：兼容14项、13项、11项、10项

▲5、可测项目：白细胞、酮体、亚硝酸盐、尿胆原、胆红素、尿蛋白、葡萄糖、比重、隐血、pH、维生素C、肌酐、尿钙、微白蛋白

6、工作方式：可选择单条测试或连续测试

7、显示：≥5.7英寸触摸液晶显示屏

8、仪器能准确感应尿试纸条的数量

9、自动卸条功能：能自动将测试过的试纸条卸到废料盒内

▲10、重复性：分析仪反射率测试结果的变异系数≤1.0%

▲11、稳定性：分析仪开机8h内，反射率测试结果的变异系数≤1.0%

▲12、携带污染：检测除比重和PH外各测试项目最高浓度结果的阳性样本，随后检测阴性样本，阴性样本的结果不得出阳性

13、打印：内置热敏打印机打印测试结果

14、故障识别功能：能自动识别打印机错误、测试项目不正确等故障

15、仪器能自动感应试纸条，将感应到得试纸条送入仪器内部

▲16、条形码识别：可选配条形码扫描器识别条形码

▲17、存储功能：≥9000个测量结果

18、校准功能：仪器配有试纸条校准功能

19、输出接口：仪器有串口，并口、USB端口

20、电源：可在100V—240V下工作

（二）商务及其它要求

1、制造商具有ISO9001、ISO13485、CMD认证，仪器有CE认证

▲2、制造商有通过药监部门注册的同品牌尿试纸、质控液（提供证件）

3、制造商注册资金≥5200万元

▲4、售后服务：制造商在本省区设有直属售后服务机构，专职服务工程师≥5人（提供当地社保局盖章的社保缴纳证明），做到立即响应，1个工作日内上门服务